## Sheet1
立式灭菌器招标参数
一：设备参数及配置
1 | 技术要求
1.1 | 主体
1.1.1 | 容积： | 80L
1.1.2 | 材质： | 06Cr19Ni10不锈钢
1.1.3 | ★设计压力： | -0.1～0.28MPa
1.1.4 | 设计温度： | 142℃
1.1.5 | 使用寿命： | 8年（16000次灭菌循环）
1.1.6 | 主体保温： | 10mm玻璃棉
1.1.8 | ★测试接口： | 标准Rc1验证口
1.2 | 密封门
1.2.1 | 门数量： | 单门
1.2.2 | 门板： | 拉伸门板，材料厚度≥2.5mm
1.2.3 | 材质： | 06Cr19Ni10不锈钢
1.2.4 | ★开关门方式： | 手动平移式密封门
1.2.5 | ★安全联锁： | 压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开
1.2.6 | 门密封方式 | 自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。
1.2.7 | 门罩： | 采用玻璃钢高效隔热材料模具成型
1.3 | 管路系统
1.3.1 | 控制阀门： | 进口直动式电磁阀≥1个，质量稳定可靠，手动球阀≥1个
1.3.2 | 蒸汽产生方式： | 主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源
1.3.3 | ★注水排水方式： | 手动注水、手动排水
1.3.5 | 冷凝装置 | 内置蒸汽冷凝系统，灭菌结束后对内腔排出的水和蒸汽进行冷却处理，实现无蒸汽外排。
1.3.6 | ★压力表： | 量程：-0.1～0.5MPa 精度等级：1.6级以上
1.4 | 控制系统
| 操作方式 | 面板感应式操作；
1.4.1 | 控制方式： | 采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器； 高度集成化的PLC，采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理； 水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，显示屏进行提示； 无线通讯功能：可以通过无线接收终端（选配）对设备进行监控和操作（启动、停止程序等），同时能够查看并记录设备的运行状态以及灭菌流程参数；
1.4.2 | 界面显示： | 液晶显示屏：160*160点阵3.2英寸液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯功能；
1.4.3 | 流程控制： | 对于非液体程序，置换、脉动、升温、灭菌、排汽、全过程自动控制；
1.4.4 | 周期计数器 | 六位数字显示，显示设备运行的周期次数；
1.4.5 | ★延时启动功能 | 具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～160小时
1.4.6 | ★传感器故障自检及保护功能 | 设备自动检测传感器故障，并声光指示
1.4.7 | 报警显示 | 出现故障时，显示屏显示报警代码及报警信息，蜂鸣报警，可随时被消除
1.4.8 | ★排汽模式 | 可设定排汽阀开启的温度和时间，具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出
1.4.9 | ★排气模式 | 具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出
1.4.10 | ★保温功能 | 可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能； 保温温度可设定范围40℃～134℃； 保温时间可设定范围0～160时
1.4.11 | 固体琼脂熔解功能 | 可通过调整参数，实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能； 熔解温度可设定范围60～100℃； 熔解时间可设定范围0～9999分
1.4.12 | 水位检测报警功能 | 灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源
1.4.13 | 温度指示器 | 配置固定温度传感器，可选配可移动温度传感器； 温度传感器全部为A级精度，显示精确度0.1℃
1.4.14 | 温控模式 | 单温度控制，可选配双温度控制，实现对液体温度精确控制。
1.4.15 | 自校准功能 | 拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节
1.4.16 | 记录方式： | 选配内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储六个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来； 选配带USB接口可选配U盘电子存储，显示屏可以自动存储四十个灭菌流程的数据。
1.4.17 | 权限管理： | 多级密码权限管理，只有输入正确密码，才能不同权限，进行参数修改
1.4.18 | 安全保护 | 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源； 超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源；
1.5 | 程序系统
1.5.1 | 程序名称： | 设有实验室程序、自定义程序，共108个程序可供选择和设定。 实验室程序包括固体类、固体废弃物、培养基、液体、琼脂程序共5个； 自定义程序可储存100个不同参数的程序。
1.5.2 | 适用范围 | 可实现对医疗器械、实验室器皿、培养基、非密闭液体或制剂、与血液或体液可能接触的材料的灭菌
1.5.3 | 参数范围 | 灭菌温度设定范围：105℃～138℃ 溶解温度设定范围：60℃～100℃ 灭菌时间可设范围：0～9999分钟 脉动次数可设范围：1～6次 排汽阀开启温度范围：40℃～134℃ 保温温度可设定范围：40℃～134℃ 保温时间可设定范围：0～160小时 预约时间可设定范围：0～160小时
1.6 | 整体参数
1.6.1 | 装载装置： | 304拉伸网底篮筐2个
1.6.2 | 腔体尺寸（Φ×L）： | ≤Φ386×695mm
1.6.3 | 外形尺寸（L×W×H）： | ≤610×546×1030mm
1.6.4 | 设备重量： | ≥92kg
1.6.5 | 设备电源： | 单相：AC220V，50Hz
1.6.6 | 设备功率： | 5.3kVA
1.6.7 | ★通过卫生安全评价： | 提供卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告
2 | 标准配置
2.1 | 门胶圈 1条
2.2 | 波纹管 1件
2.3 | 不锈钢提篮 2个
3 | 可选配置
3.1 | 不锈钢消毒桶（用于液体类负载灭菌）
3.2 | 380V供电
3.3 | 微型热敏打印机 1台