谈判文件

项目名称：大庆市中医医院胃肠镜诊疗中心红蓝光治疗仪（2台）购置项目

招 标人：大庆市中医医院

编制日期：2021年3月9日

目     录

第一部分：谈判文件	3

第二部分：项目需求	6

第三部分：招标文件	8

第四部分：招标方须知	10

第五部分：招标文件格式	13

# 第一部分：谈判文件

- 本项目招标按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，通过公正、公平、公开的招标方式选定中标供应商。

- 项目名称：大庆市中医医院胃肠镜诊疗中心红蓝光治疗仪（2台）购置项目

- 质保期：一年，供应商承诺一年以上以供应商承诺为准。

四、需求科室：大庆市中医医院胃肠镜诊疗中心。

五、采购内容：红蓝光治疗仪2台，具体项目需求见谈判文件第二部分“项目需求”。

六、预算资金：76000元。

七、招标控制价：76000元；参与竞争的供应商招标报价不得超出招标控制价，否则，投标无效。

八、简要说明：

1、采购人：大庆市中医医院

2、质量要求：符合国家相关标准或相关行业标准及大庆市中医医院具体要求。

3、履行期限：合同签订后15个工作日内完成交付及验收。

4、投标报价：以人民币形式报价，谈判报价每轮应一次报定，且每轮报价不得高于上一轮报价，否则作废标处理。包含成本、运杂、包装、装卸、利润、人工、售后、损耗、保险、税金等为完成本项目所产生的全部相关费用，大庆市中医医院将不再另行支付。

5、评标方法：采取招标（竞争性谈判），根据符合采购需求，质量和服务高于或相等，且报价最低的原则确定成交供应商。本项目评标委员会享有定标权。

6、付款方式：验收合格付款95%，剩余5%作为质保金，待一年质保期过后无质量问题，无息退还。

7、验收办法：按医院要求规定组织验收。

8、采购合同：预中标后由采购中心发放《成交通知书》，招标项目在公示内，无其他投标供应商质疑。投标供应商向采购中心提交合同。采购中心履行合同审批手续，与投标供应商签订合同并备案生效。如公示期结束后，五日内中标单位没有向医院采购中心提交合同，将按照合同金额的1%作为处罚。合同一式五份，需加盖骑缝章。

九、谈判文件发放：

1、时间：公告之日起至2021年3月16日16时0分截止。

2、地点：大庆市中医医院官网

3、方式：投标单位自行在网页下载

十、申请退出招标程序及注意事项

参与本项目投标的投标单位应严格遵守《诚信竞争承诺书》，如果投标单位因自身原因需要退出投标，必须在投标截止时间前，以书面形式或电话方式提出退标申请，并说明合理退标理由。否则，计入不良行为记录名单，半年内将不接受该投标单位参与大庆市中医医院的采购活动。

十一、答疑或质疑答复

1、答疑主要就本谈判文件进行答疑。

2、如投标单位认为本项目谈判文件中含有倾向性或者排斥条款或有疑问需要书面解释的，请以书面加盖公章形式向大庆市中医医院提出。大庆市中医医院将以书面或公告形式予以答复。

3、参与本项目的投标单位必须在谈判文件发布之日起5个工作日内，将针对本项目的所有疑问或质疑一次性以书面加盖公章形式提出。超过时限不予受理。由此造成的对谈判文件理解不透彻或不全面等而影响本次招标的，责任由投标单位自行承担。

4、大庆市中医医院将依据相关法规，对参与本项目的投标单位提出的疑问或质疑在1个工作日内予以答复。必要时将组织答疑会进行现场答疑。投标单位在答复或变更通知等发布之日起5个工作日内，可再次以书面加盖公章形式提出疑问或质疑。超过时限不再受理其他新增加问题。由此造成的投标单位对答复或变更通知等理解不透彻或不全面等而影响本次招标，责任由投标单位自行承担。

5、参与本项目的投标单位如认为招标评标过程和定标结果使自己的权益受到损害的，可在知道或者应知其权益受到损害之日起5个工作日内，以书面形式（法定代表人或授权委托人签字并加盖招标企业公章注明联系方式提出质疑，我单位将在3个工作日内作出答复。

6、未书面签字、未加盖公章、未注明联系方式或匿名的质疑材料不予受理，不给予答复。

7、对所有有效质疑，将在3个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

8、如投标单位未在规定时间前对本项目提出质疑或疑问，将视同投标单位理解并接受本项目全部条款。

投诉电话：大庆市中医医院纪检办公室        0459-5865055

大庆市中医医院行风建设办公室    0459-5865395

十二、开标

1、开标时间：2021年3月18日9时00分。投标单位提前15分钟到场完成签到。

2、招标（谈判）时间：如招标时间改动，以大庆市中医医院，实际通知为准。

十三、成交结果公示：成交结果确定后予以公示。成交单位因自身原因放弃成交资格的，将视情况承担相应赔偿及法律责任，同时列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参与大庆市中医医院项目竞争。

十四、本文件由大庆市中医医院负责解释。

解释顺序：项目公告、谈判文件、变更通知等文件中如出现内容不一致的情况，按上述文件发出时间顺序,以排序在后者为准。

本项目谈判文件发出后，如有变更，我单位将以书面形式或通过指定网络媒体告知所有参与本项目招标的招标单位。

十五、所有有合作诚意的投标单位均可参加招标。

十六、本项目不接受联合体投标。

十七、本项目必须满足三个及以上供应商，否则作废标处理。

十八、联系方式

1.招标信息

名    称：大庆市中医医院

地    址：大庆市萨尔图区保健路8号

联系方式：乔鹏    0459-5865188

# 第二部分：项目需求

需求数量：2台。

技术参数：

- 名    称：       红蓝光治疗仪

- 光源材料：       半导体固态光源（点阵芯片集成式）

- 光谱峰值波长：   红光630nm±10nm；蓝光465nm±10nm；

4、输出模式：       连续模式

5. 工作方式：       双路输出

6、照射面积：      A 治疗头照射口面积：133±20cm²

B治疗头头照射面积：左88±10cm²；中154±20cm²；右88±10cm²

7、额定输入功率：    180VA

8、最大输出功率：   ≥21W

9、最大治疗深度：   治疗仪最大治疗深度≥10cm

10、照射方式 ：     AB探头均具备一键切换红光，蓝光输出模式

11、输出有效辐照度：

A治疗头单模组治疗头有效红光辐照度：100mW/cm2 ±20%；

A治疗头单模组治疗头有效蓝光辐照度：≥70mW/cm2。

B治疗头有效红光辐照度、有效蓝光辐照度：14mW/cm2 ±20%。

12、灯珠数量：   A治疗头由个集成灯珠组成； B治疗头由216个单灯珠组成，治疗光源板可全方位360°旋转照射

13、输出功率不稳定度st：优于±10%

14、显示方式：     彩色液晶显示屏  中文菜单

15、操    作：     8英寸触摸屏直接操作

16、控制系统：    微电脑控制,治疗参数记忆，记忆累计治疗时间

17、汽缸液压支架： 全方位调节，全铝坚硬打造，高低升降，随推随用

18、定时功能:      5min～90min可调，步距1min，误差不大于±2﹪

19、电    源：     200v±22v  50Hz

# 第三部分：招标文件

一、招标文件计量单位：除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

二、招标供应商须到达现场开标。

三、招标文件组成

（一）基本文件。

| 1、必要性条款 |  |
| --- | --- |
| 评审项目： | 必要性条款（必须提供，否则招标无效。）提供原件或扫描件加盖公章带至招标现场。 |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 营业执照 | 具有有效的《营业执照》或《事业单位法人证书》。 |
| 资 质 | （1）提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。 （2）提供参与本项目谈判供应商有效的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。 （3）产品（设备）有效检测和鉴定证明及质量合格证书、质检报告等有效合格资质。 （4）如进口设备中标后需提供报关单等合格资质。 （5）厂家授权书。 （6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 | 法定代表人资格证明书（法定代表人负责本项目采购活动的提供），法定代表人资格证明书必须使用本文件规定格式，否则招标无效。 法定代表人授权委托书（法定代表人委托其他人员负责本项目采购活动的提供）。如招标代表不是法定代表人的，须附有授权委托书及法定代表人资格证明书。法定代表人授权委托书必须使用本文件规定格式，否则招标无效。 |
| 法定代表人及授权代表身份证 | 法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件，参会人员身份证原件带至招标现场。 |
| 售后服务承诺书 | 售后服务承诺书。 |

（二）技术文件。

| 1、必要性条款 |  |
| --- | --- |
| 评审项目： | 必要性条款（必须提供，否则招标无效） |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 质量承诺及具体质量保证措施 | 质量承诺及具体质量保证措施。 |
| 设备偏离表 | 偏离表明细 |

（三）商务文件。

| 1、必要性条款 |  |
| --- | --- |
| 评审项目： | 必要性条款（必须招标，否则招标无效。） |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 招标书 | 招标书，按谈判文件规定格式填写。 |
| 报价明细表 | 报价明细表，按谈判文件规定格式填写，否则作无效标处理。 |

| 2、一般性条款 |  |
| --- | --- |
| 评审项目： | 一般性条款 |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 其他与本项目有关的能证明招标方有资格招标和有能力履行合同的文件 | 其他与本项目有关的能证明招标方有资格招标和有能力履行合同的文件。 |

四、招标内容填写说明

1、招标书按统一格式填写。

2、报价明细表按“项目需求”所列项目分别填报。

五、文件附件的编制及编目

1、文件附件由投标方视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后。

2、文件附件可以包含以下内容：

⑴产品主要技术数据和性能的详细描述。

⑵产品制造、验收标准。

六、报价

1、所有报价以人民币形式报价。

2、要按报价明细表（统一格式）的规定内容列明明细，并由法定代表人或授权代表签署。

3、本项目招标，每轮只接受每个单位的一个报价方案，且只允许有一个报价，不接受任何选择报价方案及选择性报价。

七、招标文件的签署及规定

1、组成投标文件的各项资料均应遵守本条。

2、投标单位应填写全称，同时加盖印章。

3、投标文件必须由法定代表人或授权代表签署。

4、投标文件准备正本1份，副本8份，否则谈判无效。投标文件均不予退回。

5、投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

6、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。

八、投标文件格式

谈判文件规定投标文件格式的，应按该格式制定投标文件，见“第五部分：投标文件格式”。

# 第四部分：投标方须知

Ⅰ  一般规定

合格投标方的范围：投标方应严格遵守《中华人民共和国投标投标法》及国家相关的法律、法规。

Ⅱ  谈判文件

一、谈判文件

1、谈判文件由谈判文件总目录所列内容组成。

2、投标方应详细阅读谈判文件的全部内容，承认并履行谈判文件的各项规定，按谈判文件的要求提供投标文件和真实准确的文件、资料，否则，可能导致投标被拒绝。

二、谈判文件的修改

1、在投标截止时间前，大庆市中医医院可对谈判文件用补充文件的方式进行修改。

2、对谈判文件的修改，将以书面的形式或通过指定网络媒体告知已领取谈判文件的每一投标方，补充文件将作为谈判文件的组成部分，对所有投标方有约束力。

3、推迟投标截止时间时，将以书面或公告的形式通知所有投标方。在这种情况下，投标时间将受到新截止期的约束。

Ⅲ  开标及评标

一、开标

1、大庆市中医医院按谈判文件规定的时间、地点主持开标。开标会议在监督单位的监督下组织并主持。

2、开标仪式上，将公布投标方的名称。

3、开标时，由投标人或法人代理人现场提交投标文件。

二、评标

（一）根据投标项目特点组建评标委员会，对具备实质性投标的投标文件进行评审和比较。评标委员会由评标专家、相关职能科室等代表组成。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（三）评标原则：评标严格按照谈判文件的要求和条件进行。在项目预算范围内考虑以下因素：

1、产品质量、技术方面。

2、资信情况和履约能力。

3、报价。

4、其他。

（四）评标过程保密

1、开标后凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料及授标意向等，均不得向其他无关的人员透露。

2、在评标期间，企图影响投标方的任何活动，都将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

（五）初审

1、初审内容为投标文件是否符合谈判文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

2、资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

3、符合性检查。依据谈判文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对谈判文件的投标程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出投标。

4、对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

三、由评标小组与各供应商进行谈判。

四、成交条件：

1、投标文件符合谈判文件要求。

2、有执行合同能力。

3、保证质量、保证送货日期。

废标条件、投标无效条件

一、在投标采购中，出现下列情形之一的，废标：

1、符合专业条件的投标方或者对谈判文件作实质投标的投标方不足三家的，经采购监督部门批准可以继续进行的情形除外。

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了投标报价上限，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

二、出现下列情况之一的，投标文件无效。

1、投标文件未对谈判文件做出实质性投标的；

2、投标文件（包含封皮）未盖单位公章并未经法定代表人（或授权代表）签署的；

3、投标文件逾期送达；

4、投标报价与谈判文件规定的范围不符的；

5、投标报价超出投标报价上限的；

6、违反开标及评标现场管理规定的；

7、其他按投标投标法及本谈判文件规定的投标无效条件。

三、投标方有下列行为之一的，投标无效；给采购人或其他投标单位造成损失的，应当承担赔偿责任。

1、提供虚假材料谋取成交或故意进行无效投标的；

2、与采购人、其他投标单位、或者评标委员会恶意串通的；

3、采用不正当手段妨碍、抑制其他投标方的；

4、向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在投标采购过程中与采购人协商谈判的；

6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

7、其他严重违反投投标程序的行为。

四、成交通知

1、大庆市中医医院以书面形式通知所选定的成交投标单位。

2、成交结果确定后，成交结果将在网上公告。

# 第五部分：投标文件格式

封皮

投标文件

项目名称：

投标单位：                              （盖章）

法定代表人或

授权委托代理人：                      （签字或盖章）

联系电话：

年      月      日

营业执照或事业单位法人证书

医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证

产品（设备）有效检测和鉴定证明及质量合格证书、质检报告等有效合格资质

厂家授权书

设备偏离表

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：       性别：      年龄：      职务：

该同志系我单位的法定代表人。负责我单位参加该项目的投标活动，以及合同的签订、执行、完成，以本单位名义处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商全称（盖章）：

年   月   日

法定代表人授权委托书

采购人        ：

本授权书声明：（法定代表人姓名）为（委托单位全称） 的法定代表人。代表本单位授权本单位（授权代表职务    姓名）为本单位合法授权代表，就贵方组织的有关       项目的谈判及合同的签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。除本单位法定代表人和授权代表外，本单位承诺不再派其他人员办理与本项目相关的事务并签署文件。除本单位法定代表人和授权代表外，投标方有权拒绝其他人员代表本单位办理与本项目相关的事务并签署文件。

如有不实，我单位愿意承担相关的法律责任。

授权代表无转委托权。

法人身份证号：

授权委托代理人身份证号：

本授权书于     年  月  日生效，特此声明。

委托单位（盖章）：                         法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

授权代表承诺：

本人承诺，在本项目法定代表人授权委托书生效之日起一年内，本人不再代表其他单位参与采购人采购其他项目的投标、谈判以及其他方式的竞争活动。否则，愿意承担相关责任。

授权代表（签字或盖章）：

年    月     日

说明：

1．供应商只能授权1人为本单位合法的委托授权代表。否则，投标无效。

2.授权代表在本项目法定代表人授权委托书生效之日起一年内，代表其他单位参与采购人采购其他项目的投标、谈判以及其他方式的竞争活动，则代理无效。

3、授权代表一经确定，只能由供应商的法定代表人或授权代表办理与本项目有关的一切事务。其他人员办理无效。投标方有权拒绝办理。

4.授权代表根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

5.授权委托书必须使用本文件规定格式，否则，投标无效。委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

法定代表人身份证

授权委托人身份证

售后承诺服务书

质量承诺及具体质量保证措施

投标书

致：         （采购人）

我方收到贵方                 项目谈判文件，在完全理解并接受该项目采购服务技术要求和商务条件以及其他内容后，我方决定参加该项目投标。

现做出如下承诺：

1、按谈判文件项目需求和投标报价明细表，我方投标总报价（大写）       元(￥        元)。

2、我方同意从领取谈判文件之日起遵循该文件，并承认其在投标方须知规定的有效期满之前对我方具有约束力。

3、我方已详细阅读谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、我方同意向贵方提供与本项目有关的任何数据或资料，并对所有资料的真实性、合法性负责。若贵方需要，我方愿意进一步提供我方做出的一切承诺的证明材料。

5、我方愿按相关法律、法规履行自己的全部责任。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                                  电话：

投标单位全称（盖公章）：                   法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：未按照本函格式要求填报的投标单位投标书将被视为非实质性投标本项目投标，从而导致该投标被拒绝。

报价明细表

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 台 |  |

投标单位全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

备注：①本表可同格式扩展

②投标报价明细表必须按要求填写，投标方如有特殊格式可作为该表的附件。

③本报价明细表必须由法定代表人或授权代表签字认可，否则，投标无效。