## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市中医医院磁共振室防护改造项目 建筑 |  |  |  | 标段：大庆市中医医院磁共振室防护改造项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量
整个项目
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.120厚隔墙拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 |  | m3 | 2.11
2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门拆除M1522 2.拆除后运送至建设单位指定地点，运距自行考虑 |  | 樘 | 1
3 | 010401012001 | 零星砌砖 | 原有门封堵采用90厚陶粒混凝土砌块封堵,抹灰,恢复面层, |  | m3 | 0.4
4 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:240厚混凝土多孔砖 2.砂浆强度等级、配合比:7.5水泥砂浆砌筑 |  | m3 | 7.88
5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 新砌筑墙体抹灰 |  | m2 | 65.67
6 | 011102003001 | 块料楼地面 | 核磁室地面: 1.饰面铺设塑胶地板 2.18厚密度板3层通铺,采用乳白胶粘贴, 3.每平方米不少于15个自攻钉固定 4.0.6厚铜板屏蔽层 5.3mm厚PVC绝缘橡胶板保护层 6.做3+3二层SBS防水层,遇墙体上返500mm 7.做20厚1:3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 40.72
7 | 011102003002 | 块料楼地面 | 操作间地面: 1.饰面铺设塑胶地板 |  | m2 | 15.54
8 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除原有地砖地面 2.垃圾外运，运距自行考虑 |  | m2 | 40.72
9 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 重新做100mm高不锈钢踢脚线,内衬16mm厚细木工板打底,外贴1.0mm不锈钢踢脚线 |  | m | 26.08
10 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除原有地砖踢脚 2.垃圾外运，运距自行考虑 |  | m2 | 3.91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市中医医院磁共振室防护改造项目 建筑 |  |  |  | 标段：大庆市中医医院磁共振室防护改造项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量
11 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.墙体做法:在原有墙面上直接安装，墙体绝缘支架横向间距800,竖横向间距600 2.35*45的木方@600绝缘支架锚固,采用304型10*100不锈钢膨胀螺栓固定高度3.4米 3.0.16mm铜板采用4*80不锈钢自攻钉固定每平方米10个 4.木方30*20@600采用4*80不锈钢自攻钉固定每平方米10个. 5.橡塑保温棉厚50mm 6.1220*2440*15复合吸音板 7.墙体或天花上各电缆(穿线孔)及空调管道过均需采取辐射防护措施,保证辐射无泄漏。具体可采用铅弯道方式(可以做成S形,亦可用U形) |  | m2 | 83.58
12 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.装饰吊顶(600*600*0.8铝网孔扣板) 2.不锈钢制主副龙骨 3.0.18mm紫铜板屏蔽层(顶) 4.45*35木龙骨 5.详细做法见图纸 6.墙体或天花上各电缆(穿线孔)及空调管道过均需采取辐射防护措施,保证辐射无泄漏。具体可采用铅弯道方式(可以做成S形,亦可用U形) |  | m2 | 40.72
13 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除原有矿棉板吊顶 2.垃圾外运，运距自行考虑 |  | m2 | 40.72
14 | 010802004001 | 防盗门 | 电动射频屏蔽门M1526 |  | 樘 | 1
15 | 010802004002 | 防盗门 | 电动射频屏蔽门M1126 |  | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市中医医院磁共振室防护改造项目 建筑 |  |  |  | 标段：大庆市中医医院磁共振室防护改造项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量
16 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.新设铅窗(尺寸1600*1000*25mm)离地850,铅玻璃≥3.04mmpb,不锈钢铅护窗框≥3.04mmpb 2.观察窗做法见图集:06J902-1/X25 由专业厂家制作及安装 |  | 樘 | 1
17 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.扒洞口 2.垃圾外运，运距自行考虑 |  | m3 | 2.82
18 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 设备预留磁体搬运洞口2.8米x2.8米,设备进入后,重新砌筑墙体 |  | m3 | 1.88
19 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 新砌筑墙体抹灰 |  | m2 | 15.68
20 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 走廊处恢复大白面层 |  | m2 | 7.84
21 | 01B003 | 核磁扫描室下一层地下室顶棚设备基础部分需要做4mm硅钢片,具体尺寸见详图 | 核磁扫描室下一层地下室顶棚设备基础部分需要做4mm硅钢片,具体尺寸见详图 |  | m2 | 25.3
22 | 01B004 | 4mm硅钢片铁磁屏蔽安装在磁体座下方 | 4mm硅钢片铁磁屏蔽安装在磁体座下方 |  | m2 | 9.88
23 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.0mm厚不锈钢装饰条，18mm厚细木工板 |  | m2 | 5.99
24 | 010808004002 | 金属门窗套 | 0.16mm铜板，18mm厚细木工板 |  | m2 | 1.32
25 | 01B005 | 核磁扫描间天棚蓝天白云 | 核磁扫描间天棚蓝天白云 |  | m2 | 40.72
分部小计
措施项目
26 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  | 天 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市中医医院磁共振室防护改造项目 建筑 |  |  |  | 标段：大庆市中医医院磁共振室防护改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 3.12
2 | 011707002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 01B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大庆市中医医院磁共振室防护改造项目 建筑 |  | 标段：大庆市中医医院磁共振室防护改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：大庆市中医医院磁共振室防护改造项目 建筑 |  |  | 标段：大庆市中医医院磁共振室防护改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13