|  | 产品技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 产品组成 | 主机，LED照射治疗头 |
| 1.2 |  | 主机包含控制部分，显示器 |
| 2.1* | 光源参数 | LED窄谱中波紫外线305～315nm，峰值波（nm）：（305～315）±3 |
| 2.2 |  | 窄谱中波紫外线LED总数量为≥30 |
| 2.3* |  | LED红光630nm，峰值波（nm）：630±5 单颗光功率（mW）：≥0.7 |
| 2.4 |  | 红光LED总数量为≥150 |
| 2.5 |  | LED红外光940nm，峰值波（nm）：940±5，单颗光功率（mW）：≥0.56 |
| 2.6 |  | 红外光LED总数量为≥40 |
| 3.0 | 整机参数 | 照射头（mm）≥200(mm)² |
| 3.1 |  | 照射面积:≥200(mm)² |
| 3.2 |  | 照射头可折角度：以照射头中轴为基准两翼侧板向内折角度0～90°±3° |
| 3.3 |  | 照射头表面温度：≤41℃ |
| 3.4* |  | 定时：红光、红外光 20-30-40min可调 |
| 3.5 |  | 定时到时有蜂鸣报警提示，且同时自动停止工作 |
| 4.1 | 配件参数 | 组成：推车，支臂（上，下） |
| 4.2 |  | 支臂尺寸（mm）：上支臂≥320，下支臂≥320 |
| 5.1 | 适用环境指标 | 额定电压：ac250V 50Hz |
| 5.2 |  | 使用条件：环境温度：5℃～40℃。 |
| 5.3 |  | 相对湿度：≤80%。 |

*号条款必须满足、非*号条款5条不满足投标无效。